PRE10 医用转移台车主控板

固件架构分析 · 功能解读 · 优化建议

文档生成日期: 2026-06-04  |  硬件平台: STM32H743  |  RTOS: FreeRTOS CMSIS-OS2

一、项目概述

1.1 项目背景

PRE10 是一款医用病人转移台车，用于医院内病人的安全转运。主控板基于 STM32H743 高性能 MCU，运行 FreeRTOS 实时操作系统，负责协调台车的机械臂升降、力感应伺服驱动移动、驻车锁定、UPS 供电管理及紧急制动等核心功能。

1.2 硬件平台

| 组件 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32H743 (Cortex-M7) | 480MHz, 1MB RAM, 双精度FPU |
| RTOS | FreeRTOS 10.x (CMSIS-OS2) | 抢占式调度, 9个应用任务 |
| 系统时钟 | HSE 25MHz → PLL 480MHz | SYSCLK=480M, HCLK=240M |
| 看门狗 | IWDG1 (独立看门狗) | LSI 32KHz, 超时约6.4秒 |
| ADC | ADC1 (16bit) | 拉绳传感器测量机械臂高度 |
| 串口 | UART1/2/3/4/6 (共5路) | 调试 + 伺服 + 力矩 + 上位机 |
| SPI | SPI2 | WS2812 可寻址LED灯带 |
| GPIO | 约40个IO | 按键/电机H桥/UPS/急停/光电开关 |

1.3 软件目录结构

| 目录 | 内容 | 文件数 |
| --- | --- | --- |
| Core/ | STM32CubeMX 自动生成的外设初始化代码 | 约15个 |
| Drivers/ | CMSIS + STM32H7 HAL 标准库 | 约300个 |
| Middlewares/ | FreeRTOS 内核源码 | 约80个 |
| Bsp/ | 板级支持包 (GPIO/UART/SPI/ADC等封装) | 8对.h/.c |
| App/ | 应用层任务 (8个FreeRTOS Task) | 8个.c + 1个.h |
| cmake/ | CMake 交叉编译配置 | 5个 |

二、系统架构分析

2.1 分层架构总览

系统采用经典的嵌入式软件分层架构，自上而下分为四层：

应用层 (App Task)：8个 FreeRTOS 任务，各司其职实现业务逻辑

板级支持层 (BSP)：对外设 HAL 库进行二次封装，提供统一硬件抽象接口

驱动层 (Drivers)：STM32Cube HAL + CMSIS 标准库

中间件层 (Middleware)：FreeRTOS 实时操作系统内核

2.2 任务拓扑结构

系统共创建 9 个 FreeRTOS 任务，以下是完整拓扑：

| 任务名称 | 优先级 | 栈大小 | 周期/触发方式 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comTask | AboveNormal | 4096 Bytes | 事件驱动 (4路UART) | ★ 通信中枢, Modbus协议解析分发 |
| torqueMoveTask | High | 2048 Bytes | 50Hz (20ms), 线程标志触发 | ★ 力感应解耦+差速驱动 |
| armTask | Normal | 1024 Bytes | 50Hz (20ms) | 机械臂升降控制(按键/上位机/定高) |
| keyTask | Low1 | 1024 Bytes | 50Hz轮询 (20ms) | 6键状态机消抖+边沿触发 |
| parkTask | BelowNormal | 1024 Bytes | 10Hz (100ms) | 驻车推杆电机控制 |
| upsTask | Low | 1024 Bytes | 线程标志触发 | UPS开关 + 急停优先处理 |
| defaultTask | Low | 1024 Bytes | 2Hz (500ms) | LED心跳 + 喂狗 + 调试输出 |
| breakTask | BelowNormal7 | 512 Bytes | 事件标志触发 | 抱闸电磁铁控制 |

优先级设计分析：torqueMoveTask 为最高优先级(High)保证力感应控制实时性；comTask 次高(AboveNormal)负责协议通信；armTask 为 Normal 级别；parkTask/BreakTask 等非实时任务优先级较低。优先级分布合理。

2.3 任务间通信机制 (IPC)

系统使用 FreeRTOS 提供的三种 IPC 机制实现任务间数据交换：

| 机制 | 对象 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Event Flags | comEventHandle (32bit) | 4路UART接收事件 (UART2/3/4/6), 唤醒comTask |
| Event Flags | keyEventHandle | 按键事件通知 (K1~K5) |
| Event Flags | ArmBKEventHandle | 抱闸指令事件 (EVENT_BRAKE_UPDATE) |
| Thread Flags | FLAG_TORQUE_READY | 力矩数据解析完成通知 torqueMoveTask |
| Thread Flags | FLAG_U2/U4_ACK | 伺服电机ACK应答通知 |
| Thread Flags | FLAG_UPS_UPDATE | UPS状态更新触发 upsTask |
| Mutex | printfMutexHandle | 串口打印互斥保护 |
| Global Vars | g_brake_state_ctrl等 | 任务间共享状态变量 |

三、核心功能详解

3.1 通信任务 (comTask) —— 系统中枢

comTask 是系统的通信和数据分发核心，负责：

等待 4 路 UART 中断事件 (EventFlagsWait → EVENT_ALL_UART_RX)

UART6 (上位机): Modbus-like 协议解析, 命令分发 → 控制抱闸/灯带/踏板/高度

UART3 (力传感器): 双通道力矩数据解析, 通知 torqueMoveTask

UART2/4 (伺服驱动轮): 监控 ACK 应答, 通知 torqueMoveTask

使用 printfMutex 保证多任务调试输出的原子性

UART6 通信协议

上位机与主控板之间采用自定义的 Modbus-like 协议帧格式：

帧格式: [Addr:1B] [Cmd:1B] [RegAddr:1B] [Data:N] [CRC16:2B]

| 命令码 | 寄存器 | 功能 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | - | 心跳包(保活) | 上位机 → 主控 |
| 0x11 | - | UPS开关控制 | 上位机 → 主控 |
| 0x12 | LightReg | 灯带颜色/模式控制 (WS2812) | 上位机 → 主控 |
| 0x13 | FootReg | 踏板/驻车状态控制 | 上位机 → 主控 |
| 0x14 | BrakeReg | 抱闸电磁铁控制 | 上位机 → 主控 |
| 0x15 | StatusReg | 状态上传(心跳响应+设备状态) | 主控 → 上位机 |
| 0x03 | - | 读寄存器 (Modbus) | 双向 |
| 0x06 | - | 写单个寄存器 (Modbus) | 双向 |

3.2 力矩移动控制 (torqueMoveTask) —— 核心算法

这是系统中最复杂的控制任务，实现了基于力传感器的智能差速驱动控制：

控制流程

启用检测: 检测 Trolley_Move() 按键 → 使能伺服电机

数据采集: 通过 UART3 请求双通道力矩数据 (BSP_Torque_RequestData)

滑动滤波: 5阶滑动平均滤波器 (FILTER_NUM=5) 消除传感器噪声

运动学解耦: 共模=直行力, 差模=转向力 → force_fwd / force_turn

死区处理: 直行死区±10, 转向死区±22 → 防抖/防误触

速度映射: target = (force - deadzone) × KP  → 线性力-速映射

斜坡限幅: MAX_STEP=15 限制加速度 → 防止电机冲击

速度钳位: MAX_RPM=500 → 电机保护

输出合成: 左轮=直行+转向, 右轮=直行-转向 (差速驱动)

安全停止: 松开按键 → 连发10帧零速指令 + 等待ACK → 安全停机

控制参数一览

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| KP_FORWARD | 8 | 直行灵敏度(增益) |
| KP_TURN | 4 | 转向灵敏度(约为直行一半, 防急转) |
| DEADZONE_FWD | 10 | 直行死区范围(克服传感器零漂) |
| DEADZONE_TURN | 22 | 转向死区(大于直行, 防止蛇行) |
| MAX_RPM | 500 | 电机限速保护 |
| MAX_STEP | 15 | 软件加速度限制(每周期最大速度增量) |
| FILTER_NUM | 5 | 滑动平均滤波器深度 |
| 控制周期 | 20ms (50Hz) | 严格由 osDelayUntil 保证 |

3.3 机械臂升降控制 (armTask)

armTask 实现三重控制源的优先级管理：

物理按键优先 (ARM_UP_SIGN / ARM_DOWN_SIGN) → 直接控制电机, 自动退出上位机模式

上位机连续升降 (height_update_down=1升/2降/0停) → 带限位保护的连续运动

上位机目标定高 (height_update_down=0xFF) → 死区比较, 到位自动停止

高度安全限位: ARM_MIN_HEIGHT(0x4100≈1.8V) ~ ARM_MAX_HEIGHT(0xC000≈2.475V)

高度传感器特性

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 拉绳位移传感器 | 通过ADC1读取电压 |
| ADC分辨率 | 16bit (0~65535) | 对应0~3.3V |
| ADC死区 | ±1000 (±0.05V) | 避免目标高度附近抖动 |
| 有效范围 | 0x4100~0xC000 | 约1.8V~2.475V对应物理行程 |

3.4 UPS供电管理 (upsTask)

UPS任务实现了基于优先级的电源管理状态机：

物理急停按钮 (STOP Pin) = 最高优先级, 按下时强行切断UPS, 忽略软件指令

上位机UART6指令 = 次优先级, 仅当急停未按下时可控制UPS

HAL_GPIO_EXTI_Callback 捕获急停中断 → 通过Thread Flag通知upsTask

App_UPS_Request() 接收UART6命令 → 更新 g_ups_state_ctrl → 触发upsTask

3.5 驻车控制 (parkTask)

parkTask 以 100ms 周期轮询驻车按键：

按下 → BSP_ParkMotors_Retract() (推杆回收=可移动)

松开 → BSP_ParkMotors_Extend() (推杆顶起=驻车锁定)

备有光电开关独立限位逻辑 (PS1/PS2/PS3, 当前未启用, 预留扩展)

3.6 按键处理 (keyTask)

keyTask 实现了6键独立状态机消抖方案：

每个按键维护独立状态机: key_state[i] + key_cnt[i]

消抖周期: 20ms轮询, 需连续2次(40ms)确认才认为有效按下

按下后锁死状态 (key_state=1), 防止重复触发（防刷屏）

松开后立即复位状态+计数器, 为下一次按下做好准备

通过 keyEventHandle 事件标志通知其他任务 (取代了旧的中断方式)

四、外设通信协议细节

4.1 串口资源分配

| 串口 | 外设 | 波特率 | 模式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART1 | DEBUG调试 | 115200 | 中断发送 | printf调试输出 |
| USART2 | 伺服驱动轮1 (左) | 115200 | DMA收发 | 速度指令+ACK应答 |
| USART3 | 力矩传感器 (双通道) | 115200 | DMA收发 | 力矩数据请求+解析 |
| UART4 | 伺服驱动轮2 (右) | 115200 | DMA收发 | 速度指令+ACK应答 |
| USART6 | 上位机 (ETH/UART网关) | 115200 | DMA收发 | Modbus协议通信 |

4.2 DMA 接收机制

底层UART接收使用 DMA Idle Line 中断方案：

配置 DMA 循环模式连续接收 → 数据填充到 BSP 级环形缓冲区

IDLE中断触发时 → 计算已接收长度 → 复制数据 → 通过 EventFlag 通知 comTask

comTask 在接收回调中关闭对应 UART 中断, memcpy 数据到本地缓冲区后再重新开启

此方案避免逐字节中断, 大幅降低CPU负载

4.3 CRC16 校验

使用标准 Modbus CRC16 校验算法 (BSP_CRC.c), 保证通信数据完整性。校验失败时打印错误信息并丢弃帧。

五、架构与细节优化建议

5.1 架构层面

🔴 优先级：高（建议尽快修复）

【全局变量保护不足】多个任务直接读写全局变量(g_brake_state_ctrl等)无锁保护。建议使用 FreeRTOS Queue 替代部分全局变量, 或对关键变量使用临界区保护

【comTask 职责过重】comTask 同时处理4路UART解析+协议分发, 函数体接近500行。建议拆分为: 数据接收任务 + 协议解析任务, 通过消息队列解耦

🟡 优先级：中（考虑改进）

【事件标志位竞争】comEventHandle 被 UART ISR 和 comTask 同时操作, 当前通过关中断保护。建议改用 FreeRTOS Task Notification 减少关中断时间

【keyTask 延迟启动】keyTask 有 osDelay(3000) 的硬编码启动延迟。建议改用事件标志等待初始化完成信号, 更健壮

【WS2812 控制代码被注释】灯带控制功能 (ws2812_*) 相关代码约200行被 #if 0 注释, 需确认是否已废弃或待启用

【驻车FOOTP_Ctrl 函数体为空】UART6 的 0x13 指令对应的 FOOTP_Ctrl() 函数体为空, 上位机驻车控制功能未实现

🟢 优先级：低（长期规划）

【缺少系统状态机】建议引入全局系统状态机 (INIT → IDLE → RUNNING → ERROR → E_STOP), 统一管理各任务行为

【缺少错误处理策略】Error_Handler() 仅为死循环, 建议增加看门狗触发复位 + 错误码记录到Flash

5.2 代码细节

🔴 优先级：高

【torqueMoveTask 遗留死代码】#if 0 包裹的旧版控制逻辑约200行, 建议清理

【comTask 重复关中断BUG】RxData_Parse 前后连续两次调用 HAL_NVIC_DisableIRQ(USART6_IRQn), 缺少对应的 Enable, 最后一处是多余的 Disable —— 这是一个明确的 bug

【变量命名不一致】g_park_state_ctrl 使用 0x00/0xFF, g_ups_state_ctrl 也使用 0x00/0xFF, 但 height_update_down 使用 1/2/0/0xFF。建议统一状态值枚举

🟡 优先级：中

【hardfault_handler 弱定义】startup 文件中硬故障处理为默认弱函数, 建议实现自定义 HardFault Handler 记录栈帧信息便于调试

【printfMutex 使用不完整】comTask 中部分 App_Printf 调用未包含互斥锁保护范围, 可能导致串口输出乱码

【DMA 缓冲区溢出风险】dma_rxbuf 大小仅 1024 字节, UART6 高速通信时可能溢出。考虑环形缓冲区方案

🟢 优先级：低

【缺少版本号自动构建】VER_X/VER_Y 为手动宏定义, 建议通过 Git tag 或构建脚本自动生成

【调试代码条件编译】建议使用统一的 DEBUG_LEVEL 宏控制不同级别的调试输出, 替代分散的 #ifdef DEBUG_TASK / DEBUG_STACK

【注释编码问题】部分中文注释在读取时显示为乱码(GBK vs UTF-8), 建议统一文件编码为 UTF-8

5.3 安全与鲁棒性

🔴 优先级：高

【电机无硬件限位反馈】armTask 仅依赖 ADC 高度值做软件限位, 无硬件限位开关冗余保护。建议增加上下限位开关的硬件中断保护

【力传感器数据有效性校验不足】Torque_Parse_mode 解析失败时仅打印警告, 不会将上一次有效数据清零。建议增加超时机制: 若连续N帧解析失败则触发安全停止

🟡 优先级：中

【UPS 状态无反馈检测】App_UPS_Update 仅控制 GPIO 输出, 无电压/电流检测反馈确认 UPS 是否真正开启/关闭。建议增加 ADC 检测 UPS 输出状态

【看门狗喂狗位置单一】仅在 defaultTask 中喂狗, 若该任务被阻塞则系统可能误复位。建议增加关键任务的喂狗检查点(软件看门狗模式)

🟢 优先级：低

【Flash ECC/奇偶校验】H7系列支持 Flash ECC, 建议在启动时检查并记录 ECC 错误计数

【MPU 配置过于宽泛】当前 MPU 配置为背景区域禁止访问, 但子区域禁用 0x87 存在多个512MB空洞。建议严化 MPU 配置保护关键内存区域

六、总结评价

6.1 整体评分

| 维度 | 评分 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 架构分层 | ★★★★ | 清晰的四层架构, BSP/App分离合理, FreeRTOS任务划分明确 |
| 实时性设计 | ★★★★ | 优先级分配合理, 力控制 50Hz 稳定, 通信事件驱动高效 |
| 代码质量 | ★★★ | 功能实现完整, 但有遗留死代码和注释不一致问题 |
| 安全性 | ★★★ | 急停逻辑正确, 但缺少硬件冗余保护和传感器失效检测 |
| 可维护性 | ★★★ | 注释较详细, 但命名不一致和编码问题影响可读性 |
| 通信协议 | ★★★★ | Modbus-like协议设计合理, CRC校验完整, DMA方案高效 |

6.2 核心亮点

🏆 力感应解耦控制算法设计精巧 (共模/差模分离 + 斜坡限幅 + 滑动滤波)

🏆 FreeRTOS 多任务协作设计合理, IPC 机制运用得当

🏆 DMA Idle Line 中断方案高效利用硬件资源, 降低CPU占用

🏆 三重控制源优先级管理 (物理按键 > 上位机指令 > 定高模式) 逻辑清晰

🏆 急停信号同时走 GPIO 中断和任务轮询两条路径, 双重保险

6.3 改进优先级排序

🔴 优先修复 (影响安全/有明确Bug): 1) 重复关中断bug  2) 电机硬件限位  3) 全局变量保护  4) 力传感器超时保护

🟡 考虑改进 (提升健壮性): 5) comTask拆分  6) 统一状态枚举  7) HardFault Handler  8) DMA缓冲区

🟢 长期规划 (提升质量): 9) 系统状态机  10) Flash ECC  11) 版本自动化  12) 代码清理